## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di sistemi diagnostici per esame chimico fisico e morfologico delle urine da destinare a più sedi AVEN
AO PARMA o Carico di lavoro annuo: 150.000 urine /anno AUSL PARMA - FIDENZA o Carico di lavoro annuo: 45.000 urine /anno AUSL PARMA - BORGOTARO o Carico di lavoro annuo: 20.000 urine /anno AUSL PIACENZA o Carico di lavoro annuo: 145.000 urine /anno
BASE D’ASTA PRESUNTA ANNUA INTERAZIENDALE (per una durata di 5 anni + 2 rinnovabili): 1.320.000 € iva esclusa, comprensiva di noleggio e assistenza tecnica strumenti, materiale di consumo, formazione del personale, integrazioni informatiche ove richieste e tutto quanto specificato nella scheda di rilevazione seguente
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | Sistema diagnostico
A.1 | Sistema per esame urine chimico fisico e morfologico, integrato (il numero di strumenti dovrà essere dimensionato in base ai carichi di lavoro specificati per ciascun centro)
A.2 | Campionatore automatico ad alimentazione continua con rack porta campioni (almeno da 10)
A.3 | Cadenza analitica del modulo di analisi Chimico fisico almeno 220 campioni/ ora
A.4 | Cadenza analitica del modulo per analisi Morfologica almeno 100 campioni/ora
A.5 | Cadenza analitica del sistema Integrato almeno 100 campioni/ora
A.6 | Capacità di caricamento su piatto di almeno 100 campioni
A.7 | Flusso continuo senza intervento dell’operatore nel passaggio della provetta sui vari moduli
A.8 | Volume minimo di campione (specificare)
A.9 | Funzione per analisi di campioni urgenti
A.10 | Sensori di livello per campioni insufficienti
A.11 | Sensori presenza tappo
A.12 | Riduzione rischio carry over (descrivere)
A.13 | Riconoscimento campioni con codice a barre, integrato ed esterno
A.14 | Caricamento in continuo dei campioni e dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico (descrivere)
A.15 | Analisi per volumi ridotti (campioni pediatrici)
A.16 | Tracciabilità campione (n°rack e/o posizione)
Parametri richiesti per la determinazione automatica di chimica:
A.17 | Emoglobina
A.18 | Proteine/Albumina
A.19 | Leucociti (Esterasi)
A.20 | Creatinina
A.21 | Ratio P/C
A.22 | Nitriti
A.23 | pH
A.24 | Aspetto
A.25 | Colore
A.26 | Densità relativa (Peso Specifico) in rifrattometria
A.27 | Glucosio
A.28 | Corpi chetonici
A.29 | Bilirubina
A.30 | Urobilinogeno
A.31 | Possibilità di prevedere parametri aggiuntivi (specificare)
A.32 | Osmometria e/o Conducibilità
Parametri richiesti per la determinazione automatica di elementi morfologici quantitativi: :
A.33 | Emazie
A.34 | Leucociti
A.35 | cellule epiteliali squamose
A.36 | cellule non squamose
A.37 | cristalli
A.38 | batteri
Parametri richiesti per la determinazione automatica di elementi morfologici quantitativi e/o qualitativi
A.39 | cilindri ialini
A.40 | cilindri non ialini
A.41 | miceti
A.42 | muco
A.43 | Possibilità di prevedere parametri aggiuntivi (specificare)
A.44 | Metodo di quantificazione degli elementi corpuscolati per misura diretta (conteggio di ogni elemento cellulare tramite citofluorimetria)
A.45 | Linearità di determinazione su tutti i parametri
A.46 | Grafici di popolazione: emazie
A.47 | Indicatori di morfologia: emazie
A.48 | Grafici di popolazione: leucociti
A.49 | Indicatori di morfologia leucociti
A.50 | Grafici di popolazione batteri
A.51 | Indicatori di tipologia batteri
A.52 | Possibilità di screening microbiologico
A.53 | Elaborazione dei dati colturali ed epidemiologici per i campioni positivi allo screening delle batteriurie
A.54 | Possibilità di utilizzo del sistema per analisi liquidi biologici senza pretrattamento del campione o reattivi aggiuntivi
A.55 | Gestire più profili di analisi per campione, come l’analisi del sedimento e lo screening delle batteriurie
A.56 | Dispositivo di acquisizione di immagini
A.57 | Microscopia: acquisizione e conservazione di almeno 15 immagini per campione
A.58 | Immagini anche a campo intero
A.59 | Possibilità di acquisire immagini anche da urina non centrifugata
B | Reattivi
B.1 | Sensibilità e specificità delle strisce (specificare)
B.2 | Linearità di determinazione su tutti i parametri (specificare)
B.3 | Stabilità dei reagenti a bordo (almeno 14 giorni)
B.4 | Stabilità e conservazione reagenti e controlli (specificare)
B.5 | Conservazione a temperatura ambiente
B.6 | Riconoscimento e tracciabilità lotto
B.7 | Segnalazioni dello strumento per scadenza reattivi e scadenza strisce
B.8 | Capacità reattivi a bordo (almeno 400 test / strisce)
B.9 | Caricamento a bordo di almeno 400 test / strisce per operazione
C | Controlli Qualità Interni/Esterni
C.1 | CQI multiparametro: almeno due livelli per strumento/die
C.2 | Gestione automatica dei dati dei CQI
C.3 | Possibilità di esecuzione di CQI e VEQ con archivio memoria e graficazione su carte di L J.
C.4 | Visualizzazione a video, in stampa e archivio con analisi statistica
C.5 | Gestione centralizzata su un'unica postazione informatica dei controlli di qualità eseguita su più strumenti
D | Software e middleware
D.1 | Sistema esperto in grado di: integrare risultati del chimico e del morfologico
D.2 | Sistema esperto in grado di: segnalare a video le interferenze, errori, e parametri non congruenti
D.3 | Sistema esperto in grado di: applicare regole di validazione e di verifica di campioni patologici e/o incongruenti
D.4 | Capacità di archivio in linea di referti e immagini (specificare in termini di n. pazienti e n. immagini)
D.5 | Possibilità di selezionare liste di lavoro personalizzate
D.6 | Regole di validazione personalizzabili
D.7 | Possibilità di selezionare soglie di cut off per popolazione (esterni/interni) e per reparto
D.8 | Possibilità di inserire ambiti in cui prevedere commenti descrittivi a completamento del referto
D.9 | Collegamento bidirezionale e query host al sistema Informatico del laboratorio
D.10 | Presenza di middleware per integrazione con analisi di altri settori del laboratorio
D.11 | Possibilità di verifica di analisi precedenti per paziente
D.12 | Postazioni multiple di validazione in sede e anche dislocate a distanza tramite applicativo web
D.13 | Possibilità di creare un Database unico virtuale a cui accedono i vari Presidi Ospedalieri collocati sul territorio per consulenze Hub/Spoke
E | Microscopio
E.1 | Microscopio professionale con accessori per microscopia sedimento: luce chiara, contrasto di fase, campo oscuro, luce polarizzata (uno per ogni centro)
E.2 | Archivio di immagini
E.3 | Atlante didattico
E.4 | Doppia Postazione osservatore
E.5 | Macchina fotografica connessa
F | Lettore automatico strisce
F.1 | N. 2 lettori per sezione urgenza da collocare presso AO PARMA e AUSL PIACENZA collegato bidirezionale con LIS

## Foglio2
Ricerca di mercato per acquisizine in service di sistemi diagnostici per esame chimico fisico e morfologico delle urine da destinare a più sedi AVEN
AO PARMA o Carico di lavoro annuo: 150.000 urine /anno AUSL PARMA - FIDENZA o Carico di lavoro annuo: 45.000 urine /anno AUSL PARMA - BORGOTARO o Carico di lavoro annuo: 20.000 urine /anno AUSL PIACENZA o Carico di lavoro annuo: 145.000 urine /anno
BASE D’ASTA PRESUNTA ANNUA INTERAZIENDALE (per una durata di 5 anni + 2 rinnovabili): 1.320.000 € iva esclusa, comprensiva di noleggio e assistenza tecnica strumenti, materiale di consumo, formazione del personale, integrazioni informatiche ove richieste e tutto quanto specificato nella scheda di rilevazione seguente
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Descrivere / Note
A | Sistema diagnostico
A.1 | Sistema per esame urine chimico fisico e morfologico, integrato (il numero di strumenti dovrà essere dimensionato in base ai carichi di lavoro specificati per ciascun centro)
A.2 | Campionatore automatico ad alimentazione continua con rack porta campioni (almeno da 10)
A.3 | Cadenza analitica del modulo di analisi Chimico fisico almeno 220 campioni/ ora
A.4 | Cadenza analitica del modulo per analisi Morfologica almeno 100 campioni/ora
A.5 | Cadenza analitica del sistema Integrato almeno 100 campioni/ora
A.6 | Capacità di caricamento su piatto di almeno 100 campioni
A.7 | Flusso continuo senza intervento dell’operatore nel passaggio della provetta sui vari moduli
A.8 | Volume minimo di campione (specificare)
A.9 | Funzione per analisi di campioni urgenti
A.10 | Sensori di livello per campioni insufficienti
A.11 | Sensori presenza tappo
A.12 | Riduzione rischio carry over (descrivere)
A.13 | Riconoscimento campioni con codice a barre, integrato ed esterno
A.14 | Caricamento in continuo dei campioni e dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico (descrivere)
A.15 | Analisi per volumi ridotti (campioni pediatrici)
A.16 | Tracciabilità campione (n°rack e/o posizione)
Parametri richiesti per la determinazione automatica di chimica:
A.17 | Emoglobina
A.18 | Proteine/Albumina
A.19 | Leucociti (Esterasi)
A.20 | Creatinina
A.21 | Ratio P/C
A.22 | Nitriti
A.23 | pH
A.24 | Aspetto
A.25 | Colore
A.26 | Densità relativa (Peso Specifico) in rifrattometria
A.27 | Glucosio
A.28 | Corpi chetonici
A.29 | Bilirubina
A.30 | Urobilinogeno
A.31 | Possibilità di prevedere parametri aggiuntivi (specificare)
A.32 | Osmometria e/o Conducibilità
Parametri richiesti per la determinazione automatica di elementi morfologici quantitativi: :
A.33 | Emazie
A.34 | Leucociti
A.35 | cellule epiteliali squamose
A.36 | cellule non squamose
A.37 | cristalli
A.38 | batteri
Parametri richiesti per la determinazione automatica di elementi morfologici quantitativi e/o qualitativi
A.39 | cilindri ialini
A.40 | cilindri non ialini
A.41 | miceti
A.42 | muco
A.43 | Possibilità di prevedere parametri aggiuntivi (specificare)
A.44 | Metodo di quantificazione degli elementi corpuscolati per misura diretta (conteggio di ogni elemento cellulare tramite citofluorimetria)
A.45 | Linearità di determinazione su tutti i parametri
A.46 | Grafici di popolazione: emazie
A.47 | Indicatori di morfologia: emazie
A.48 | Grafici di popolazione: leucociti
A.49 | Indicatori di morfologia leucociti
A.50 | Grafici di popolazione batteri
A.51 | Indicatori di tipologia batteri
A.52 | Possibilità di screening microbiologico
A.53 | Elaborazione dei dati colturali ed epidemiologici per i campioni positivi allo screening delle batteriurie
A.54 | Possibilità di utilizzo del sistema per analisi liquidi biologici senza pretrattamento del campione o reattivi aggiuntivi
A.55 | Gestire più profili di analisi per campione, come l’analisi del sedimento e lo screening delle batteriurie
A.56 | Dispositivo di acquisizione di immagini
A.57 | Microscopia: acquisizione e conservazione di almeno 15 immagini per campione
A.58 | Immagini anche a campo intero
A.59 | Possibilità di acquisire immagini anche da urina non centrifugata
B | Reattivi
B.1 | Sensibilità e specificità delle strisce (specificare)
B.2 | Linearità di determinazione su tutti i parametri (specificare)
B.3 | Stabilità dei reagenti a bordo (almeno 14 giorni)
B.4 | Stabilità e conservazione reagenti e controlli (specificare)
B.5 | Conservazione a temperatura ambiente
B.6 | Riconoscimento e tracciabilità lotto
B.7 | Segnalazioni dello strumento per scadenza reattivi e scadenza strisce
B.8 | Capacità reattivi a bordo (almeno 400 test / strisce)
B.9 | Caricamento a bordo di almeno 400 test / strisce per operazione
C | Controlli Qualità Interni/Esterni
C.1 | CQI multiparametro: almeno due livelli per strumento/die
C.2 | Gestione automatica dei dati dei CQI
C.3 | Possibilità di esecuzione di CQI e VEQ con archivio memoria e graficazione su carte di L J.
C.4 | Visualizzazione a video, in stampa e archivio con analisi statistica
C.5 | Gestione centralizzata su un'unica postazione informatica dei controlli di qualità eseguita su più strumenti
D | Software e middleware
D.1 | Sistema esperto in grado di: integrare risultati del chimico e del morfologico
D.2 | Sistema esperto in grado di: segnalare a video le interferenze, errori, e parametri non congruenti
D.3 | Sistema esperto in grado di: applicare regole di validazione e di verifica di campioni patologici e/o incongruenti
D.4 | Capacità di archivio in linea di referti e immagini (specificare in termini di n. pazienti e n. immagini)
D.5 | Possibilità di selezionare liste di lavoro personalizzate
D.6 | Regole di validazione personalizzabili
D.7 | Possibilità di selezionare soglie di cut off per popolazione (esterni/interni) e per reparto
D.8 | Possibilità di inserire ambiti in cui prevedere commenti descrittivi a completamento del referto
D.9 | Collegamento bidirezionale e query host al sistema Informatico del laboratorio
D.10 | Presenza di middleware per integrazione con analisi di altri settori del laboratorio
D.11 | Possibilità di verifica di analisi precedenti per paziente
D.12 | Postazioni multiple di validazione in sede e anche dislocate a distanza tramite applicativo web
D.13 | Possibilità di creare un Database unico virtuale a cui accedono i vari Presidi Ospedalieri collocati sul territorio per consulenze Hub/Spoke
E | Microscopio
E.1 | Microscopio professionale con accessori per microscopia sedimento: luce chiara, contrasto di fase, campo oscuro, luce polarizzata (uno per ogni centro)
E.2 | Archivio di immagini
E.3 | Atlante didattico
E.4 | Doppia Postazione osservatore
E.5 | Macchina fotografica connessa
F | Lettore automatico strisce
F.1 | N. 2 lettori per sezione urgenza da collocare presso AO PARMA e AUSL PIACENZA collegato bidirezionale con LIS