## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema per Identificazione di cocchi Gram-positivi, batteri Gram-negativi e lieviti da emocolture positive.
| INDAGINE | Determinazioni/anno | Frequenza esecuzione
| Batteri Gram-negativi da coltura identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ attraverso sonde ad acido peptido-nucleico (PNA FISH) | 430 | giornaliera da lunedì a sabato
| Cocchi Gram-positivi da coltura identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ attraverso sonde ad acido peptido-nucleico (PNA FISH) | 809 | giornaliera da lunedì a sabato
| Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) da coltura identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ attraverso sonde ad acido peptido-nucleico (PNA FISH) | 80 | giornaliera da lunedì a sabato
| Miceti lievitiformi da coltura identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ attraverso sonde ad acido peptido-nucleico (PNA FISH) | 60 | giornaliera da lunedì a sabato
Sono conteggiati i soli processi analitici effettuati sui campioni o controlli di qualità esterni mentre non sono considerati i cicli della TS corrispondenti a controlli di seduta o di metodica, calibrazioni, lavaggi, avvinamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta. Sempre ai fini della fatturazione verranno conteggiati anche eventuali campioni o sedute ripetute a discrezione del Laboratorio. Dovrà essere conteggiata una singola determinazione anche in presenza di eventuali metodiche che dovessero prevedere l’esecuzione dell’indagine del campione in doppio.
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 46.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 5+2)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | Identificazione di cocchi Gram-positivi, batteri Gram-negativi e lieviti
A.1 | Saggio molecolare mediante ibridazione in situ a fluorescenza attraverso sonde ad acido peptido nucleico (PNA-FISH) da flaconi da emocoltura positivi per cocchi Gram-positivi, batteri Gram-negativi e lieviti.
A.2 | Identificazione e differenziazione di cocchi Gram-positivi, quali almeno Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi negativi, Enterococcus faecalis e altri enterococchi.
A.3 | Identificazione e differenziazione di batteri Gram-negativi, quali almeno Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa.
A.4 | Identificazione e differenziazione di lieviti, quali almeno Candida albicans, C. parapsilosis e C. glabrata.
A.5 | Ciascun vetrino deve includere un controllo positivo e un controllo negativo, relativi a ciascuna determinazione.
A.6 | La metodica deve essere rapida (tempo di esecuzione inferiore a 20 min).
A.7 | La metodica deve prevedere un numero limitato di passaggi (compresi i lavaggi e incubazioni).
A.8 | Ø Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
B | Identificazione di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Saggio molecolare mediante ibridazione in situ a fluorescenza attraverso sonde ad acido peptido nucleico (PNA-FISH) da flaconi da emocoltura positivi per Staphylococcus aureus.
B.2 | Ciascun vetrino deve includere un controllo positivo e un controllo negativo.
B.3 | La metodica deve essere rapida (tempo di esecuzione inferiore a 100 min).
B.4 | La metodica deve prevedere un numero limitato di passaggi (compresi i lavaggi e incubazioni).
B.5 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
B.6 | Inoltre, la ditta fornitrice deve fornire il controllo qualità di processo (controllo di terza parte), se disponibile, ed assicurare l’iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni (Labquality e/o NEQAS).
C | STRUMENTAZIONE | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
C.1 | Microscopio a fluorescenza dotato di filtri a doppia banda con obiettivi a 60X e 100X ad immersione.
C.2 | Sistema di acquisizione e archiviazione immagini.
C.3 | Strumentazione accessoria di piccole dimensioni.