## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema robotizzato per l’inoculo e la semina completamente automatica di campioni biologici per indagini microbiologiche
|  | AO PR | AUSL PC | AUSL PR
| INDAGINE | Unità/anno | Unità/anno | Unità/anno | Frequenza esecuzione
| Provette di trasporto con terreno liquido (o arricchimento) per aerobi, anaerobi, miceti e germi “difficili” (standard) | 13800 | 20000 | 2700 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette di trasporto con terreno liquido (o arricchimento) per aerobi, anaerobi, miceti e germi “difficili” (mini) | 1000 | 1000 |  | giornaliera lunedì-sabato
| Provette per trasporti campioni fecali | 17700 (di cui 3700 per sorveglianza Enterobatteri produttori di carbapenemasi) | 3500 | 1700 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette contenenti brodo selenite | 2450 | 5000 | 1070 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette per campioni di urina | 40400 | 30000 | 12500 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette con brodo di arricchimento per Streptococcus agalactiae | 1950 | 2500 | 1100 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette con agente mucolitico per escreati e broncoaspirati | 4650 | 2250 | 450 | giornaliera lunedì-sabato
| Provette sterili vuote | 11100 | 4000 |  | giornaliera lunedì-sabato
| Vetrini | 10000 |  | 2000 | giornaliera lunedì-sabato
| Possibilità di fornitura di provette di trasporto con terreno liquido (UTM) per agenti virali confezionate singolarmente con allegato tampone in contenitore sterile (opzionale) |  | 600 |  | giornaliera lunedì-sabato
| Provette di trasporto con terreno liquido per Trichomonas vaginalis con fornitura di tampone a rilascio rapido di materiale biologico |  | 1000 |  | giornaliera lunedì-sabato
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 500.000,00 IVA esclusa (Durata contrattuale presunta anni 7+2)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No |  |  | Note (breve descrizione se necessario)
A | SISTEMA
A.1 | Il sistema deve comprendere strumentazioni adeguate a garantire la processazione continua dei campioni 7 giorni su 7.
A.2 | Il sistema deve essere in grado di gestire in tempi e modi adeguati un flusso di lavoro continuo per un numero medio di 160 campioni/die (pari a 480 dispositivi processati/die) ed un numero massimo di 250 campioni (pari a 740 dispositivi processati/die).
A.3 | Il sistema deve avere una produttività di almeno 150 piastre/ora
A.4 | Le dimensioni della strumentazione proposta devono essere compatibili con gli spazi disponibili presso l’U.O. di Microbiologia.
A.5 | Interfacciamento bidirezionale al LIS dell’U.O. di Microbiologia (Halia di Noema/Dedalus) e in particolare in entrata con e senza accettazione da parte dell’operatore e con controllo automatico a bordo macchina (hardware e software inclusi).
A.6 | Fornitura di dispositivo per garantire la continuità di servizio, evitare la perdita di dati e salvaguardare il sistema da eventuali danni dovuti ad una improvvisa interruzione della corrente.
A.7 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e CE.
A.8 | Il sistema deve comprendere strumentazioni collegate in catena in grado di automatizzare le seguenti fasi della processazione: inoculo (semina automatica dei terreni in piastra e in tubo), incubazione (atmosfera a O2 e CO2) e lettura (immagini digitalizzate per l’interpretazione dei risultati).
A.9 | Il sistema deve possedere capacità di inoculo e semina di volumi di campione a partire da 1 microlitro; deve essere prevista la possibilità di espansione con moduli di preparazione automatica dei vetrini.
A.10 | Il sistema deve consentire l’integrazione con i sistemi dedicati all’identificazione mediante spettrometria di massa (MALDI-TOF) già disponibili presso l’U.O. di Microbiologia.
A.11 | Caricamento dei campioni random e in continuo con esecuzione del check-in.
A.12 | Apertura e chiusura del contenitore completamente automatica (decapping).
A.13 | Capacità di inoculare qualunque tipo di terreno di coltura in piastre di Petri del diametro di 90 mm.
A.14 | Sistema di filtraggio per la massima sicurezza degli operatori (filtri HEPA) e filtri per gli odori.
A.15 | Semina del materiale tale da garantire la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente circostante.
A.16 | Vortex e centrifuga per singolo campione programmabile dall’operatore.
A.17 | Lettura del codice a barre del contenitore ed etichettatura automatica delle piastre e dei tubi inoculati.
A.18 | Capacità di programmare il numero delle piastre da inoculare per ogni serie di campioni biologici.
A.19 | Preparazione automatica di vetrino direttamente dal campione biologico.
A.20 | Allestimento e semina di piastre per antibiogramma mediante saggio di diffusione in agar.
A.21 | Tracciabilità completa del campione in ogni fase del processo di lavorazione.
A.22 | Separazione automatica delle differenti tipologie di piastre inoculate e seminate.
A.23 | Lettori di codice a barre con doppio riconoscimento del codice a barre originale e del codice “figlio” generato sulle piastre di semina multiple dello stesso campione.
A.24 | Lettore di codice a barre ad alta definizione attivo anche nel caso di etichette non allineate o parzialmente distorte.
A.25 | Processo di lavoro (inoculo e semina) di diverse tipologie di campione biologico a caricamento “random” senza interruzione del flusso di lavoro.
A.26 | Processo di lavoro completamente a vista con possibilità di accesso dell’operatore alle stazioni di lavoro.
A.27 | Possibilità di scelta dell’etichettatura delle piastre seminate sul fondo o sul bordo laterale e dei tubi.
A.28 | Identificazione automatica del tipo di campione e del protocollo di lavoro associati al codice a barra identificativo del campione.
A.29 | Anse riutilizzabili di diverso diametro e volume, calibrate nel volume e cambio anse automatico.
A.30 | Semina con inoculo multiplo che consenta di dispensare su piastra multipli di volume dell’aliquota di campione prelevata.
A.31 | Gestione dell’angolo di inoculo del campione e della sua semina sulla piastra.
A.32 | Lavaggio e sterilizzazione automatico delle anse e per la fase di lavaggio programmazione a scelta dell’operatore.
A.33 | Sterilizzazione dell’ansa durante le fasi di semina programmabile dall’operatore con conseguente scelta dei pannelli di semina.
A.34 | Telecamera per il controllo della presenza del campione sull’ansa prima della semina dello stesso.
A.35 | Piano di lavoro, di carico e scarico di campioni, di piastre e di ogni tipo di reagente completamente ad altezza del banco di lavoro per consentire all’operatore una posizione ergonomica di lavoro.
A.36 | Possibilità di utilizzo di sistemi di prelievo e trasporto del campione sia dedicati sia non dedicati all’utilizzo con il sistema di semina automatizzato.
A.37 | Scelta di programma di semina personalizzabile e con disposizione dell’ansa programmabile a scelta dell’operatore.
A.38 | Capienza del deposito piastre a bordo macchina di capienza pari ad almeno 300 piastre di almeno 8 tipologie differenti di terreno.
A.39 | Produttività di inoculo e semina di piastre (non di sole piastre pre-inoculate) pari ad almeno 150 piastre/ora.
A.40 | Possibilità di sola semina automatica di piastre pre-inoculate.
A.41 | Nessuna limitazione della capacità di carico dei contenitori dei campioni.
A.42 | Inoculo di brodi con accesso selezionato dall’operatore e anche “random”.
A.43 | Distribuzione automatica di dischetti per antibiogramma e identificazione sulle piastre inoculate e seminate.
A.44 | Possibilità di semina di piastre multi-settore, comprese piastre ad “Y”.
A.45 | Possibilità di caricare contemporaneamente differenti tipologie di terreni.
A.46 | Possibilità di semina in terreni in fase liquida e fase solida.
A.47 | Possibilità di implementare protocolli di semina differenti.
A.48 | Semina contemporanea di più piastre dello stesso campione.
A.49 | Possibilità di memorizzazione del lotto delle piastre.
A.50 | Possibilità di inoculo di due di due campioni sulla stessa piastra con doppia etichettatura.
A.51 | Etichettatura automatica dei vetrini.
A.52 | Invio automatico delle piastre inoculate agli incubatori.
A.53 | Incubazione robotica (in atmosfera aerobia e/o CO2) con capacità adeguata ai carichi di lavoro.
A.54 | Lettura automatica delle piastre inoculate attraverso immagini digitali multiple ottenute automaticamente a tempi diversi di incubazione stabiliti dall’operatore e fruibili da 4-6 postazioni, con possibilità di selezione delle colonie da destinare ai successivi passaggi del processo.
A.55 | Postazioni di lavoro/lettura delle piastre seminate, complete di banchi ergonomici.
A.56 | Tracciabilità completa del percorso dei campioni tramite lettura di codice a barre.
A.57 | Possibilità di espansione modulare per la gestione automatica delle piastre dopo la semina.
A.58 | Predisposizione alla preparazione dei supporti per identificazione microbica con spettrometria di massa (MALDI-ToF).
A.59 | Accorgimenti tecnici per la riduzione al minimo della condensa.
A.60 | Presenza di monitor che consenta di osservare in tempo reale, in prossimità del sistema l’acquisizione delle immagini in corso.
A.61 | Possibilità di valutazione estemporanea dello stato di avanzamento del campione.
A.62 | Possibilità di analisi differenziale delle immagini acquisite rispetto al T 0 (tempo zero).
A.63 | Lettura delle immagini digitali programmabile per piastra e/o materiale e/o paziente.
B | MATERIALE DI CONSUMO | Sì/No |  |  | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Compatibilità ed adattabilità dei contenitori ai sistemi automatici di semina offerti.
B.2 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e CE.
B.3 | Provette con terreno di trasporto liquido (o arricchimento) per aerobi, anaerobi e germi “difficili in quantità non superiore a 1-2 ml con allegato tampone confezionato in contenitore sterile. Il tampone deve essere a rapido rilascio del materiale biologico, troncabile ed inseribile nel contenitore in modo tale da rimanere solidale con il tappo della provetta stessa e di diverse dimensioni in relazione alla sede del prelievo.
B.4 | Provette di trasporto per campioni fecali con liquido conservante per la ricerca di batteri e miceti mediante esame colturale.
B.5 | Provette per campioni di urina contenenti acido borico (o simili) per la ricerca di batteri e miceti mediante esame colturale.
B.6 | Provette con terreno selettivo contenente brodo selenite per campioni fecali per la ricerca di batteri e miceti mediante esame colturale.
B.7 | Provette contenenti brodo di arricchimento selettivo per la ricerca di Streptococcus agalactiae mediante esame colturale.
B.8 | Provette vuote sterili per la raccolta di liquidi provenienti da distretti sterili per la ricerca di batteri e miceti mediante esame colturale.
B.9 | Provette contenente agente mucolitico per il trasferimento manuale di escreati e broncoaspirati per la ricerca di batteri e miceti mediante esame colturale.
B.10 | Provette di trasporto con terreno liquido (o arricchimento) per aerobi, anaerobi, miceti e germi “difficili” (standard) CONFEZIONATE SINGOLARMENTE
B.11 | Provette di trasporto con terreno liquido (o arricchimento) per aerobi, anaerobi, miceti e germi “difficili” (mini) CONFEZIONATE SINGOLARMENTE