## Foglio1
Sistema diagnostico automatizzato per l'identificazione e differenziazione di batteri e per l’esecuzione del saggio di sensibilità in vitro ai farmaci antibatterici direttamente da emocolture positive
AO PR
| INDAGINE | Unità/anno | Frequenza esecuzione
| Batteri da coltura identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ (FISH) e determinazione della concentrazione minima inibente (MIC) | 170 | giornaliera lunedì-sabato
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 60.000,00 IVA esclusa
Al numero complessivo delle determinazioni previste dovranno essere aggiunti, per ciascun saggio, i controlli di reazione, i controlli di qualità di processo (controlli di terza parte), se disponibili, i controlli di qualità esterni ed eventuali ripetizioni previste secondo le indicazioni della ditta produttrice.
ORGANIZZAZIONE Il Settore di Batteriologia dell'U.O. di Microbiologia esegue da lunedì a sabato l’identificazione e il saggio di sensibilità in vitro ai farmaci antibiotici direttamente dal flacone da emocoltura positivo sulla base dell’esito della conferma microscopica della presenza di batteri.
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | SISTEMA
A.1 | Sistema unico ed automatizzato per l’identificazione mediante fluorescenza previa ibridazione in situ (FISH) di batteri e per l’esecuzione del saggio di sensibilità in vitro ai farmaci antibatterici mediante determinazione della concentrazione minima inibente (MIC) direttamente da flaconi da emocoltura positivi.
A.2 | Possibilità di effettuare identificazione e saggio di sensibilità in vitro ai farmaci da flaconi da emocoltura contenenti più di un microrganismo (infezioni polimicrobiche).
A.3 | Sistema modulare che consenta il processamento di almeno due campioni simultaneamente.
A.4 | Inserimento e accettazione di campioni tramite codice a barre.
A.5 | Tempo di identificazione inferiore a 1,5 ore dall’inizio della lettura.
A.6 | Tempo di completamento del saggio di sensibilità in vitro ai farmaci inferiore a 8 ore dall’inizio della lettura.
A.7 | Utilizzo di dispositivi di reazione monouso contenenti tutti i reagenti necessari per l’identificazione ed il saggio di sensibilità in vitro ai farmaci antibatterici.
A.8 | Strumento in automazione completa che consenta di ridurre al minimo le procedure pre-analitiche e la manipolazione del materiale infetto.
A.9 | Semplicità di utilizzo con ridotta manualità dell’operatore per settaggio strumentale (caricamento reagenti ed accessori, calibratori, pulizia e manutenzione).
A.10 | Interfacciamento indipendente con sistemi informatici locali in uso presso il laboratorio.
A.11 | Fornitura di strumentazione di back-up.
A.12 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.13 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
SOFTWARE
A.14 | Presenza di un software in grado di interpretare la compatibilità dell’antibiogramma con le specie microbiche identificate;
A.15 | Presenza di un software in grado di interpretare i risultati del saggio di sensibilità in vitro ai farmaci (sensibile/intermedio/resistente) secondo i criteri CLSI ed EUCAST a discrezione dell’utilizzatore anche dopo la fornitura della strumentazione
A.16 | Presenza di un software in grado di reinterpretare i risultati dell’antibiogramma mediante un “sistema esperto”, quando disponibile, che applica le regole di interpretazione suggerite da CLSI o EUCAST in modo automatico e/o manuale;
A.17 | Presenza di un software in grado di gestire il controllo di qualità, se previsto
A.18 | Presenza di un software in grado di archiviare i risultati per indagini statistiche ed epidemiologiche.
A.19 | Intervento tecnico risolutivo (ripristino dello strumento o fornitura di back up) entro 24 ore solari consecutive (domenica e festivi esclusi) a decorrere dalla chiamata di assistenza.
B | MATERIALE DI CONSUMO | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Fornitura di dispositivi di reazione monouso combinati sia per l’identificazione sia per l’antibiogramma.
B.2 | Fornitura di dispositivi pronti all’uso.
B.3 | Saggio molecolare mediante ibridazione in situ a fluorescenza (FISH) da flaconi da emocoltura positivi per l’identificazione e differenziazione almeno di Staphylococcus aureus, S. lugdunensis, altri stafilococchi coagulasi negativi, Enterococcus faecalis, E. faecium, Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Candida albicans e C. glabrata.
B.4 | Saggio di sensibilità in vitro ai farmaci antibatterici mediante determinazione della MIC almeno di Staphylococcus aureus, S. lugdunensis, altri stafilococchi coagulasi negativi, Enterococcus faecalis, E. faecium, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii.
B.5 | Dispositivi di reazione confezionati singolarmente e monouso.
B.6 | Fornitura di eventuale materiale monouso accessorio per l’allestimento del saggio.
B.7 | Data di scadenza dei reagenti almeno semestrale.
B.8 | L’allestimento del saggio deve essere rapido (tempo inferiore a 5 min) in assenza di passaggi, quali lavaggi ed incubazioni a carico dell’operatore, ad esclusione del caricamento del campione.
B.9 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
B.10 | Fornitura di reagenti/ceppi di riferimento per l’esecuzione dei controlli di reazione/qualità, secondo le indicazioni della ditta produttrice.
B.11 | possibilità di fornire il controllo qualità di processo (controllo di terza parte) ed assicurare l’iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni (es. NEQAS), se disponibili