## Foglio1
| allegato 3 - Indagine di mercato per l'acquisizione in service di un tromboelastometro |  | Sì/No | Descrivere
1 | Rilevazione e valutazione su campione di sangue intero dell’attivazione dell’emostasi con metodo basato sulla tromboelastografia/tromboelastometria.
2 | Minimo tempo di risposta
3 | Il sistema analitico deve disporre di minimo 4 canali di rilevazione e misurazione operativi in grado di eseguire in maniera contemporanea le seguenti funzioni: | Tempo di coagulazione
4 |  | Consistenza del coagulo
5 |  | Indice di lisi
6 |  | Dosaggio fibrinogeno
7 | Valutazione differenziale di piastrine e fibrinogeno anche in pazienti con dosaggio terapeutico di eparina
8 | Sono richiesti i seguenti test: | Test con attivazione della via estrinseca
9 |  | Test con attivazione della via intrinseca
10 |  | Test con attivazione della via intrinseca in presenza di eparinasi per l’esclusione di sovradosaggio di eparina
11 |  | Test con attivazione della via estrinseca in presenza dell’inibitore della fibronilisi
12 |  | Test con attivazione della via estrinseca, in presenza di inibitore delle piastrine per l’identificazione dei disordini o carenza di fibrinogeno e la differenziazione con le piastrine
13 | Software in italiano
14 | Autotest all’accensione con segnalazione di eventuali malfunzionamenti
15 | Strumento completo di stampante, lettore codice a barre, monitor, software di remotizzazione
16
17 | Strumento dotato di controllo elettronico per valutazione rapida della corretta esecuzione del test
18 | Controlli di qualità a 2 livelli di origine umana, normale e patologico integrato nel materiale di consumo dei test
19 | Visualizzazione in remoto dei dati per il consulto a distanza
20 | Marcatura CE secondo le direttive di riferimento CEE 98/79 IVD per strumento e reagenti
21 | Principio di lettura secondo metodi validati da letteratura e da linee guida
22 | Valutazione differenziale della via estrinseca ed intrinseca
23 | Valutazione del fibrinogeno e differenziale della componente piastrinica per pazienti trattati con eparina
24 | Resistenza a urti e vibrazioni
25 | Possibilità di eseguire fermo immagini durante l’esecuzione dell’operazione al fine di prevalutare la sovrapposizione dei tracciati consecutivi per la valutazione dell’efficacia terapeutica
26 | Lettura attraverso ottica della provetta e dei reagenti
27 | Possibilità di visualizzazione dei parametri di riferimento grafici e numerici
28 | Interfaccia con i sistemi informativi ospedalieri
29 | Backup dei dati
30 | Sistema touch screen
31 | Possibilità di rivedere il database già esistente con visualizzazione completa degli esami
32 | Visualizzazione del grafico tromboelastografico per test
33 | Utilizzo di sistemi di identificazione (es. codice colore) per l’associazione del canale/reagente
34 | Possibilità di stampa dei grafici, anche in corso di esecuzione
35 | Possibilità di consultare il test in remoto da altra postazione
36 | Sistema automatico a cartuccia che limiti il numero di operazioni manuali, al fine di diminuire il rischio di esposizione dell’operatore al rischio biologico
37 | Possibilità di esecuzione del test da tubo primario chiuso (provetta di prelievo) senza necessità di aprire la provetta
38 | Possibilità di accesso al sistema attraverso autenticazione
39 | Sistema di allarme in caso di errata associazione canale/reagente
40 | Possibilità di conservare il materiale a temperatura ambiente
41 | Possibilità di processare il campione anche dopo qualche ora